在线多功能全自动连续取样仪

使

用

说

明

书

HE ZE SHI XIN SHI JI DIAN ZI JI SHU YAN JIU SUO

菏泽新世纪电子技术研究所

总部联系电话：0530—5313777

传真：0530-5365000

CSZ-B型取样仪与其他取样仪不同说明

CSZ-B型取样仪简介

- CSZ-B型取样仪比同类产品取样量大，一个班次可取出10000克试样。乳化均匀后自动提取800-1000克作为测定样品，可同类产品一个班次只能取出800-1000克作为测定样品，显然，试样量少于CSZ-B型取样仪的10倍，肯定没有CSZ-B型精确，公平合理。

- CSZ-B型取样仪为密闭式取样，整个班次时间内只有综合自动取样时占用1分钟时间是在大气中，油中水分和轻质组分，流失很小，也可以说基本没有流失，可同类产品就不同了，它整个取样班次时间，取样桶就放在大气中，原油中的水分，和轻组分有大量的流失。到了夏季气温升高再加上泵房室温过高，流失更快，减少油中水含量增加原油密度，直接影响测定精度。

- CSZ-B型取样仪有时间比例取样、流量比例取样两个功能，也可以根据用户要求多种采样

在线多功能全自动连续取样仪

使用说明书

- 安装

- 打开机器后盖，将管线带有加热带接头的一端接在取样仪的接口上，用管钳用力旋紧，另一端接在输油管线的取样阀门上，用力旋紧。（顺时针方向） 注：输油管线上手动取样阀，严禁使用单向阀和针型阀门，否则会将取样机泵憋坏。

- 接通电源。（三相四线）

- 机壳良好接地。

- 注意：电源的零线一定不要接错，地线和零线如若混肴，会造成电流过小，仪器不能正常工作。

- 调试

由于本设备具有智能记忆功能，首次使用该设备必须根据用户的实际情况和要求进行系统参数设置，具体操作步骤如下：

1. 打开取样仪电源通电后，如果听到持续的蜂鸣报警声，说明外线三相电源相序接错或缺相。若相序错只须任意调换两相线即可。若缺相设备不能使用，请认真查找原因才可使用。若听到短暂的“笛笛”声，则该设备可正常工作，即可进行如下操作。

2. 将遥控器装入电池，然后对准仪器面板，按下‘菜单键’ ，听到‘笛’的一声后，输入密码。密码为12345678，每输入一位密码必须听到‘笛’声才有效，否则重输一次，密码输入准确无误后，按‘菜单键’，周围的四个键，可以选择设置项目。选定好设置项目后就可以进行具体参数设置。需要设置的项目很多，其中管线温度是指油温，不须设定。需设定的项目具体操作如下：

（1）班次时间：是指工人交接班的时间，设定范围00.00～00.00。单位：分钟，例如：班次时间2小时，设置为02.00。注：小数点前两位以小时为单位；小数点后两位以分钟为单位。

（2）间隔时间：是指本班次时间内相邻两次采样的时间间隔，设置范围是01～98。单位：分钟。

（3）动作时间：是指每次采油的瞬间，单位：秒。设置范围0.01～9.99。初次设置时间可短些。同时还需结合手动调量阀门来具体设定每次的油量多少。由于设备的储油罐的容量一定。以容量为12千克计算。因此对班次时间设定和间隔时间设定要综合考虑到与阀门的协调设置。（班次时间/间隔时间）每次采样量=班次的采样量。例如班次时间为120分钟；间隔时间为1分钟。每次采样量约为100克，班次采样量为12千克计算。如超过或不到12千克。应适当减少或加大采样动作时间或用手动采样阀门调节，每次采样量是否在100克左右。可打开储油罐法兰用一次性水杯放入罐内、在取样口下方接油，用该仪器配置的电子天平称量即可。

（4）乳化时间：是指对本班次所采集的液量进行综合乳化混样。单位：秒；范围01～99秒。一般30秒左右即可完成。

（5）综合采样：是指乳化后混合采样的时间，根据取样多少设定，单位：秒，范围01～99秒，取样多少最终决定于电子天平所设置的数量，这一步还需要手动取样阀门来配合调节，以液量流出时没有冲击力为宜。电子天平定量取样的设置方法：①打开天平的后面的开关，等待数秒钟待天平归“0”后，按天平上的功能键‘⊙’一次显示“SEL---1”后，按 “去皮校准键”一次后，天平显示所要设定的数值，连续按“计数确认键”，使设定值增大，连续按“去皮校准键”使设定值减小。②数值设立后，按功能键‘⊙’一次显示“SEL---1”，再按功能键一次显示SEL---2,再按一次功能键‘⊙’显示“------”，等待数秒天平显示“0”后，说明刚才设定值已记忆，至此天平定量设置完成。③如需更改设置重复①与②步骤设置即可。④天平最大设置量为3000克，最小为10克。

（6）回线时间：是指将余样送回输油管线的时间，单位：秒。设置范围01～99秒

（7）换油时间：是指上班次系统内的余油换成下班次新油的时间。单位是：秒，范围是01～99秒

（8）采样结束：是指再次回线的时间，单位是：秒，范围01～99秒。（本程序完成后，设备进入下一个采样程序准备）。

（9）所有参数设定后，按遥控器上的‘静音’键一次进行记忆，记忆后；下次取样不需重新设置，而直接按‘开关’键，开始执行采样程序（如需更改设置，按‘菜单’键后，重输密码，选择需要改动的项目，输入改动数据后，再按‘静音’键重新记忆即可）。

本操作流程需注意以下几点：

  - 严禁使用针型阀门作回线阀。

  - 必须使用高质量的闸阀或球形阀。

  - 初次使用或间断使用需提前20分钟通电预热，冬季约30分钟。预热时间到后，请按遥控器上的‘开关’键重新复位，设备进入采样程序。

  - 采样自动结束后必须将已采集的综合样品取出，再放入空的样品容器。启动下一个自动取样的程序。严禁带有样品的容器重新启动采样程序。否则会造成两次取样重叠使原油溢出，致使电子天平损坏。

  - 电子天平托盘放入采样容器后，必须按一次‘去皮校准 ’键，复位为：‘0’。

  - 注意:电子天平最大称重量为3000克，严禁用手压或称量超重的物品，否则会造成传感器失灵，出现意外

以上操作说明只是介绍了一下本设备的使用方法，具体还要根据用户的实际情况进行灵活的设置。