DWC-6型高精度油品全自动快速脱水仪

《简   介》

该产品是为目前国内同类产品之最，脱水率速度只需20-50分钟，脱水后的残水含量不超过0.02％已超过国家标准。油中的轻质组分丝毫不会跑掉，绝不会改变原油物性。自动化程度高不必人工监控。使用前请详细阅读使用说明书。

安装

由于该产品的冷凝装置材料是玻璃制成的，运输时必须将玻璃冷凝装置取掉，免得造成损坏，使用时必须将此装置装上。

1、玻璃冷凝器的安装

将玻璃冷凝器的固定箱放在脱水仪顶部左侧，用镙钉固定好。再将两只冷凝管固定在固定箱管架上。注意两只管子不同，带U弯开关喇叭口的冷凝管装在前面，喇叭口向前。另一支下面直型管装在后面。未固定好之前先将玻璃油水分离器上口和后面的冷凝管下口加上橡胶套连接好，分离器下口插入脱水仪容器的上面出气口中（必须放入一个橡胶套密封）再稍用力向下插紧，不能跑气，要保持冷凝管与油分离器垂直连接良好后，再将两只冷凝管固定好。最后，用PVC弯头再将两只冷凝上口连通。用防水胶带扎好，不能漏气，冷凝器安装完毕。

2、油水分离器与脱出水阀门连接。

当冷凝器装好后，用一根适当长短粗细的软管把玻璃油水分离器出水口和排水口阀门连通。连通时注意先将软管两端用热水加热变软后，用双手轻轻的套在分离器的出水口上，下端套在阀门上即可。

3、冷凝水的连接：

用一根塑料管一端与脱水仪后面的进水口连通，另一端与自来水管连接，最后用钢丝卡将导水管两端锁紧防水漏水，连接完毕后再将脱水仪里面的进水管插在后面的冷凝器的下端进嘴上，用钢丝卡子锁紧不能漏水。上端的出水口再将导水管和脱水仪的研磨电机轴承座的水嘴连通，并用钢丝卡子锁紧。

4、低温冷凝管与排出水管连接：

低温冷凝管内的冷凝介质是防冻液，将脱水仪顶部的出液管与低温冷凝管的下进液咀连通，用尼龙扎带扎紧防止漏液。上端出液咀与回液管连通，用尼龙扎带扎紧防止漏液。当低温冷凝管连接完后再用三根导水软管分别插入脱水仪右侧的三个出水咀上用钢丝卡子锁紧，管道连接完毕（请将三根软管放入下水道）。

5、导燃油和冷冻液的注入方法：

注入导热油前先检查脱水仪中部的放油螺丝是否坚固。用漏斗插入上面注油口内，将导热油慢慢往里面注入。注入量大约6公斤时注意观察脱水仪左侧的导热油液位窗口应在下线位置以上5毫米处最为合适。然后再注入防冻液，防冻液注入口在脱水仪最顶部一根细塑料管，注入时需用一个漏斗插入塑料管中，将防冻液慢速向里注入，直到发现防冻液逆流管往外，逆流时说明已注满，停止注入。当启动脱水仪后，注入的防冻液将会在液泵的推动下，排入低温冷凝器，这时所注入的冷冻液量在泵容器减少。需要继续往里注入，直到逆流管开始逆流，停止注入。注进的冷冻液达到饱合，注进的导热油和防冻液一次性注入,一般三年内不需要补充和更换。

6、电源的连接方法和要求

该产品采用的是50HZ、380V、220V的交流电源千万要注意研磨电机的转向（转向为顺时针方向）且误反转，如接通电源后必须检查电机转向，如发现反转，请在接线端子三根火线中，两根火线交换一下即可。电源连接通，锁好后门。

7、脱水仪仪表设定方法与设定值

仪表设定《   设定功能键确认键》《＜ ＞移位键》《加减键     》，设定仪表时请按功能键    ，使用移位键（＞）选择你所需要的温度，用      选择你需要温度值，然后按   确认键确认，仪器进入工作状态。

导热油表应设定200-210度。原油按制表应设定200度，盘温表应设定180度，机控表应设定50-60度，低温表不需设定。

电压表和电压调节钮是调节加热功率大小的作用，比如被脱的原油较稠时应设定电压300V，如油样较稀时应选择电压150V。脱水过程中如发现冷凝管下端与油水分离器插接处出现轻质油上冲时。说明加热功率过大。需电压下调，直到未冲油现象为止。

8、脱水操作程序

使用该仪器脱水时，请先检查各仪表设定是否正确，确定后，请打开脱水仪左侧的电源开关ON，再将右侧功能开关拨向脱水位置，该仪器进入脱水状态，当听到嘀嘀报警声说明脱水完毕。然后将右侧功能开关拨向降温，随后将降温阀门打开，仪器进入快速降温状态。待温度降至150度开始放出原油试样，注意放油前先放出100克左右死区试样，然后再正式将原油全部放出，脱完后。如连续使用。请将被脱水的式样直接倒入仪器内，打开电源开关ON，再将功能开关拨向脱水位置，该仪器又进入脱水状态。

9、注意事项：

（1）严禁研磨电机反转

（2）严禁不开循环水进行脱水

（3）第一次使用时请将油水分离容水球加满。

（4）放出原油必须将电源关掉。

（5）脱油不得超过3000g

（6）电源必须接在漏电保护器上使用。

主要技术参数

| 使用电压 | 整机体积 | 整机重量 | 最大功率 | 脱水容量 | 脱水时间 | 残水精度 | 轻组份冷却温度 | 轻组份流失 | 导热油 | 防冻液 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380V 220V | 75×66×170 cm3 | 98kg | 3.5kw | 500-3000g | 20-60分钟 | 0.02％ | -11℃ | 0.5％ | 320℃ | -20℃ |

# ＤＷＣ-６型

# 高精度油品全自动快速脱水仪

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

新 世 纪 电 子 技 术 研 究 所

地址：山东省菏泽市永昌路269号　邮编：274000

传真：0530-5365000

售后服务电话：　山东总部：０５３０-５３１３７７７